附件1

通报批评的检测机构名单及存在问题

| 序号 | 检测机构名称 | 存在问题 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广西田东新元建筑工程服务有限公司 | 1、混凝土标养室用温湿度计湿度使用范围不在校准范围；2、混凝土抗渗仪（仪器编号A016）检查当天有一孔不透水；试模仅有一组，但样品编号00065至00067试验记录无间隔；检测编号hsy16-00067的混凝土抗渗记录显示2016年11月14日8时结束试验，但留样区不见样品；3、水泥试验用雷氏夹未能提供自检记录；4、钢筋原材920#-929#共10组冷弯留样样品冷弯角度不满足规范要求；钢筋原材918#直径18mm留样重量偏差未切割即出重量偏差结果；焊接1980#和1988#断口结论不符合规范，“焊口断”写为“热影区”，“热影区断”写为“脆性断裂”；5、烧结多孔砖报告编号307AMA19-1600121尺寸是240*180*90（mm），但现场未见有一次成型模的异形模；砌墙体成型室未有湿控措施；6、样品编号jngty16-00026传热系数墙体未有标识，样品编号jngty16-00025传热系数检测时间2016年11月11日，现场未见有存样；7、门窗检测室三个位移传感器未能归零，且连接C盒的传感器数显屏幕已坏。 |
| 2 | 广西田阳长兴检测有限公司 | - 接样室公正性声明机构负责人签名没更新；2、土工密度试验记录tgy16-00036 中量砂密度取值为1（g/cm3）与实际不符，记录未签名，报告已发；3、水泥试验用雷氏夹未能提供自检记录；水泥样品编号cwy16-00100 于2016 年11月9 日成型，未按规定留置3d 压折试件；4、烧结多孔砖样品编号sdy16-00164 尺寸240*190*90（mm）已出具报告，但缺成型模具。5、混凝土标养室用温湿度计湿度使用范围不在校准范围（仪器编号B065）；6、混凝土抗渗仪（仪器编号B087）压力使用范围与测试报告压力测试范围相差较大；7、砂浆配合比试验用稠度仪损坏，未及时更换仪器三色标签；8、门窗报告编号330BMA29-1600028抗风压无曲线；9、传热系数报告编号330BMA34-1600012对应委托单更改来样信息不规范，未杠改签字，结论用GB/T 23483-2009，能力附表中无GB/T 23483-2009；报告编号330BMA34-1600016传热试验构件做法由外到内5mm抗裂防水砂浆+20mm水泥砂浆+钢丝网 +240mm 烧结多孔砖+20mm 石灰水泥砂浆，检测结果1.113w/(m2·K)与报告编号330BMA34-1600015传热试验构件做法5mm 耐碱网格布+25mmEVB 保温砂浆+ 240mm 页岩多孔砖+15mm 水泥砂浆检测结果1.594w/(m2·K)比较，不符合常理。 |
| 3 | 广西智博建设工程检测咨询有限责任公司百色分公司 | - 水泥报告编号052BMA01-1600079审核人员韦振国，年龄已超规定的65周岁；2、“公正性声明”机构负责人未签名；3、砼抗渗试验机BB-0017和BB-0018使用记录互为颠倒；4、砼抗渗样品编号BFHS00212是2016年11月14日结束试验，留样区查看样品无水印；5、水泥样品编号BFSW00078 PC32.5R 3天抗折5.8MPa、抗压31.0MPa，28d抗折8.3MPa、抗压51.2MPa，不符合常理，已出报告；6、水泥样品编号BFSW00087初凝时间174分、终凝时间293分，相差120分，不符常理；7、砼抗渗仪BB-005、BB-006、BB-017、BB-018共4台检查时试运行，仅有BB-005能正常升压，其余3台不能正常升压；8、砼抗渗仪的测试证书压力值为1.0、2.0、3.0、4.0MPa，与实际使用范围0.1~0.8(MPa)相差较大；标养室用温湿度计(BC-051)湿度使用范围不在湿度校准范围之内；9、土工室天平JA5003（编号BC008）无状态标识。 |
| 4 | 广西大化金正工程检测试验有限公司 | 1、砼试块7034、7035等17组样品未按时破型，7101#试件为同养试块，成型日期为11.4，要求检测时间为11月11日；11月7日送样品放置标养室内标养，与规范同养条件不符；2、砼标养室没有温湿度记录；标养室中砂浆养护条件与规范要求不符；3、7454#等部分砼试件未刻字；4、土工压实度委托日期为3月7日至8月21日共55组样品，未能提供原始记录或报告；5、砼抗渗试验报告未通过检测系统出具；报告编号KHN-2016-061的原始记录校核无人签名；6、水泥原始记录共385份，无试验材料温度记录、成型室温度记录、无胶砂成型时刻，样品编号SN2016-330～333共4组胶砂成型时间均为2016.10.18，但到期未破型，样品编号SN2016-334～338共5组、SN2016-323的3d抗压曲线异常；7、普通砼小型空心砌块样品编号2016-472～484共13组委托日期2016.11.14，于2016.11.16已破型，但检测系统未见有曲线，且72h留样未见破型样品；但成型室还存有编号2016-484的成型砌块样品；8、钢筋检测均无曲线，已检样品区重量偏差试件未进行加工即出试验结果；9、砼抗渗仪L-65检查时试运行不能正常升压，使用记录仅记录到11月8日；样品编号HS-2016-070、HS-2016-072没有使用记录；10、砼抗渗仪L-65和L-67均无状态标识，且未能提供仪器校准证书。 |
| 5 | 防城港精欣建筑试验有限公司 | 1、砼标养室用温湿计的湿度使用范围不在湿度校准范围内；砼渗透仪（L005）校准的压力值是（1.0～4.0）MPa，与使用压力值(0.1～1.0)MPa相差较大；2、水泥样品编号MA0-1600003～1600005原始记录无28d抗压记录及破型时刻；3、水泥报告编号341AMA01-1600008未按委托单要求做安定性检测；4、水泥报告编341AMA01-1600005水泥品种为P·C32.5，但未做流动度，且结论不规范；5、钢筋原材检验报告MA15-1600102中抗震三级要求，提供的伸长率不符合规范要求的最大伸长率；6、砂检验报告MA02-1600011未提供氯离子检验标准溶液配制和标定记录；7、砼试件72h留样混乱，未按检测时间分别存放；8、砼抗渗MA10-1600016和1600017用同一台抗渗仪，间隙仅为3分钟；1600018和1600019、1600023和1600024和1600025、1600026和1600027均是在相同时间用同一台抗渗仪试验；砼抗渗试验检测人员是尹波（4506000076）、严芝攀（4506000074），审核是郑通胜（4506000075），批准是黄海燕（4506000080）；9、砼抗渗MA10-1600032、1600033、1600034未能在机构查到样品；10、砼渗透仪L005的仪器使用记录仅记到2016年4月24日（样品编号MA10-1600015），但报告已出到2016年11月14日（样品编号MA10-1600027）。 |
| 6 | 广西众诚工程质量检测有限公司融水分公司 | - 未能提供在册人员上岗证书、聘用合同和社保材料；2、公司现场无分公司人员任命文件，无相应的试验人员和管理人员；3、2016年11月13日做完试验的砂浆试块（样品编号：YCMA08-1600007～00009）未按规定留置72h；4、检测日期为2016年11月8日样品编号为WCMA13-1600007的钢筋原材无设备使用记录；5、使用中的标养室无温湿度记录；6、检测系统中查询到有14组已接样待检的砼抗压试块（样品编号：YCMA08-1600010～24），标养室中只发现未按要求刻字的8组试件（样品编号：YCMA08-1600010、11、12、13、19、20、24、其中一组无样品编号）。 |
| 7 | 广西金正工程检测有限公司 | 1、砼抗压、钢筋原材已检样品未按规定留置72h；2、2016年11月2日、11月6日样品编号为Ycb2016-073～075的砼配合比，未找到28d龄期试块；3、砌块成型室环境条件（温湿度）不符合规范要求；4、检测管理系统未及时更新。 |
| 8 | 来宾市建设工程质量检测有限公司武宣分公司 | - 未能提交1～4月日常质量监督抽查记录；2、采集系统显示在2016.11.13—15日共检测完成12组抗渗试验，但实验室仅有一台抗渗仪，且样品编号为TKS00074、75的抗渗状态显示已检，但该编号样品还在养护室；3、砼抗压已检样品留置混乱、未按日期隔开；4、砂浆稠度仪、容量筒、水泥标准稠度用水量用滴定管等仪器设备三色标识显示已过期；5、样品编号为SZ2016-00100的砂子检测记录中表观密度、含泥量、泥块含量、细度模数等取值不符合规范要求；6、样品编号为SS2016-00053的石子检测记录，容量筒容积、表观密度（吊篮法）取值不符合规范要求，数据杠改未签名。 |
| 9 | 广西精信工程质量检测有限公司 | 1、钢筋原材留样未按统一检验日期留样，且留样数量与采集系统已检数量不符（已检数量9组，留样数量7组）；2、样品编号为YMA13-1600756的钢筋原材实际重量偏差与采集系统录入数据不符；（试验人员：覃政；上岗证号：4513000105）3、混凝土试块抗压强度试验时，试验人员未按规定程序进行；（试验人员：覃永恩；上岗证号：4513000072）；4、编号为3290-2的混凝土抗压强度试块，记录值为692kN，复压值为1032kN；5、样品编号为YMA10-1600060、61的抗渗试验样品检验完后未按规定留置72h；6、砂子、石子、粉煤灰未按规定要求采用自动采集系统出具检测报告，检测报告无二维码防伪标识；7、检验编号为YMA02-1600140的砂子原始记录，堆积密度试验中“容量筒和砂总重质量”不符合实际，容量筒容积、堆积密度计算值不符合规范要求；8、墙体传热系数节能检测数据库留有后门，应尽快联系厂家进行系统升级；自编号为“JX165261”温度表未能提供检定/校准证书；试验室温湿度记录表环境记录数值未进行修正；所提供的报告均无二维码防伪标识；9、仪器设备管理号为GXJXJCQ075的电子拉力试验机仪器设备使用记录有涂改，杠改未签名；10、检验编号为YMA03-1600089的石子检验记录中堆积密度数据不符；11、未使用试验室视频监控。 |
| 10 | 广西科德工程检测有限公司 | 1、《质量手册》编制依据不符合新标准；2、砂浆试块抗压曲线异常；3、试块留样区标识不明显；4、水泥试件无唯一性标识，试模无唯一性编号；5、亚甲蓝溶液标识信息不全，缺配制日期、有效日期、配制人、配制比例；6、2016仪器设备台账缺制表、审批等受控状态；7、烘干箱仪器缺修正调整标识，砼抗渗仪检定证书过期仍开展试验；8、视频监控录像保存期不满足要求。 |
| 11 | 凭祥市永正建设工程检测咨询有限公司 | 1、砂的石粉含量试验未申请计量认证；2、《质量手册》、《程序文件》未按新的评审准则编制；3、钢筋断后标距测量错误，原始记录不符合要求；4、水泥胶砂流动度试件养护不符合要求，水泥样品（编号：1600145）流动度测试值为2012mm；5、混凝土试块已检样品留样区不符合要求； 6、钢筋焊接检测报告（编号：焊接16901705）中断裂形态与实际不相符，报告结论不正确；7、留样区内混凝土抗压试块（编号：砼抗压1605948）未破型，系统曲线异常；8、砼抗渗试块（砼渗1600087、1600089）已出具检测报告，但试块仍存放标养室，砼抗渗试块（砼渗1600093～1600100）已办理接样，但现场未见有试块；9、缺2016年仪器台账、送检计划台账，万能试验机（编号A-1）有效性确认不正确；10、视频监控录像保存期不满足要求；11、未建立2016年检测不合格报告台账。 |
| 12 | 北流市永顺建设工程检测中心 | 1、钢筋、混凝土抗压试块（标养间、留样区）均无样品编号；2、混凝土试配、砂配、砂石、混凝土抗渗、砖、砌块均集中在不足20㎡的空间内进行试验，场地环境不满足；3、水泥胶砂流动度跳桌、振实台的基础均为非独立基础；4、所有设备均无使用记录；5、试验系统内多组水泥样品（如编号SN2016-0264）试验龄期未到，但已有28天抗压、抗折数据；6、非自动采集项目/参数均无法提供原始记录，数据仅在试验系统内输入；7、砂子编号SAH2016-0263~0274已接受委托，但现场无样品；8、部分仪器设备检定/校准标签已过期。 |
| 13 | 广西华都建筑科技有限公司玉林分公司 | 1、未提供计量认证副本原件；2、未提供人员上岗证原件；报告批准人“宋淑真”为南宁公司授权签字人而非玉林公司授权签字人；3、查编号221EMA34-1600007围护结构传热系数存档文件，原始记录仅有结果表，无过程数据记录；4、待检区中存在无标识样品；5、系统中混凝土抗压试件3d留置数量应为26组，但现场实际留样组数为12组；6、导热系数、传热系数、门窗三性检测仪器设备自动生成的原始记录均可随意修改。 |
| 14 | 广西建宁工程检测咨询有限公司 | 桂平合富大厦5-4#旋喷桩： 1、位移传感器安装位置不当。 桂平市福桂三千城E区繁华里5#楼296#桩： 1、检查时持证人员不在现场；2、基准桩未打入土中，直接架在地上；3、基准梁两端均为自由端。 |
| 15 | 广西恒诚工程质量检测有限公司 | 鱼峰区麒麟综合服务楼181#桩： 1、基准梁的基准桩位置与堆载平台距离不满足规范要求；2、桩头未按规范要求处理，桩头垫板及位移计安装不符合规范要求；3、观测仪器及设备放置于隔离警戒线内，未保持安全距离。 |
| 16 | 广西恒信工程质量检测咨询有限责任公司 | 温馨七七二项目1#楼6#桩： 1、基准桩设在影响区范围内，不符合规范要求；2、有2个位移测试仪表悬挑臂过长；3、现场检测人员未能提供上岗证件。 |
| 17 | 广西华都建筑科技有限公司 | 年产24万吨高科技生物饲料生产线项目112#桩： 1、检查时未有持证人员在岗；2、现场未能提供仪器设备检定/校准证书；3、未按要求上传现场检测相片； 4、未上传仪器设备编号。 |
|  |  | 领秀前城（FL-29地块）项目35#楼1#桩： 1、现场无持证人员在岗；2、未能提供检测人员上岗证及仪器设备检定/校准证书；3、未上传现场照片。 锦园A区11#楼106#桩复合地基（柳州分公司）： 1、基准梁连接固定方式不符合规范要求；2、位移计安放位置不符合规范要求；3、压板刚度不足致四角翘起变形；4、检测试验人员缺岗。 |
| 18 | 广西华蓝岩土工程有限公司 | 桂平市金源新城A区13#楼CFG桩地基处理工程检测102#桩： 1、检查时持证人员不在现场；2、基准梁两端均为固定端。 阳光新城一期12#楼261#、216#桩： - 基准梁安装未满足规范要求；2、未上传检测现场定位和仪器设备编号；3、位移传感器安装不符合规范要求。 北海银滩首府商住小区5#楼1#试验桩： 1、检查时未有持证人员在岗；2、现场未能提供仪器设备检定/校准证书；3、基准梁长度不足，且两端简支，不符合规范要求；4、位移传感器安装在桩头压板上，不符合规范要求；5、单桩静载试验，桩径600mm,桩头压板直径900mm，压板与地面持平，未看见桩头，不符合规范要求。 |
| 19 | 广西建鑫工程检测咨询有限公司 | 大化县易地扶贫搬迁与城镇化结合试点二期工程拿银片区1449#桩： 1、现场试验人员未能提供上岗证；2、现场未能提供仪器设备检定/校准证书；3、基准梁刚度不足，下挂严重，且两端固定。 大化县江滨花园D18#住宅楼252#桩： 1、现场试验人员未能提供上岗证；2、现场未能提供仪器设备检定/校准证书；3、桩帽下桩身未挖出；4、基准梁刚度不足。 |
| 20 | 广西土木勘察检测治理有限公司 | 天誉南宁东盟创客城C组团（2-7#楼）82#桩： 1、测试仪表安装在承压板上，不符合规范要求；2、现场无持证人员在岗。 宾阳县城东二期新廖村改造项目（棚改回建安置A区）： 1、检查时现场有3个静载试验点，均无持证检测人员在岗；2、Ⅱ标9、10#楼155#复合地基试验点位移传感器安装在承压板四大角，压板下砂垫层未满铺，不符合规范要求；3、9、10#楼271#（实际为92#桩）单桩桩帽下部与土层未分开；4、检查组到现场（上午11时05分）前正在正常上传的155#、122#、271#桩检测数据停止上传，且仪器设备全部关闭；5、第2条所列271#桩的上传照片显示该桩属于Ⅰ标3、4#楼，但3、4#楼正在进行防水施工，经查271#桩推载平台位置实际为Ⅱ标9、10#楼的92#桩，实际检测桩号与上传数据桩号不一致；6、7、8#楼122#与9、10#楼155#复合地基试验点压板尺寸与检测方案不相符。 |
| 21 | 广西信合工程检测有限公司 | 北部湾大道加油站东侧综合楼A2#桩： 1、检查时未有持证人员在岗；2、桩头未处理好，受力面小于桩头面积，未垫砂找平；3、通过信息平台查询该试验已卸载至第一级15分钟后只记录一次，但现场已终止试验并卸完堆载平台测试仪表，未按正常卸载程序完成该试验；4、现场未发现静载测试仪；5、现场未能提供仪器设备检定/校准证书。 |
| 22 | 广西沿海建筑工程检测有限公司 | 防城港市长榄岛安置小区29栋房屋建筑工程163#桩： 1、现场提供的仪器设备检定/校准证书与实际使用的仪器设备不符；2、安装位移传感器支架用铁丝固定，不符合要求；3、基准梁两端简支，安装不符合规范要求。 |
| 23 | 广西壮族自治区建筑科学研究设计院 | 领秀前城（FL-31地块）二标段55#桩： 1、现场检测人员未能提供上岗证书；2、未能提供检测人员上岗证及仪器设备检定/校准证书；3、基准梁刚度不满足试验要求，且两端均为自由端；4、未上传检测数据。 天誉南宁东盟创客城一组团1-10#楼37#桩： 1、现场无持证人员在岗；2、未能提供仪器设备检定/校准证书；3、基准梁长度不满足要求；4、堆载平台区域未设置安全警戒线；5、检测设备放置荷载下方；6、钢梁与重块之间未放置钢板搭设，存在安全隐患；7、未上传GPS定位；8、现场照片未上传； 9、未上传仪器设备编号。 |